1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’ndaki Agilent Technologies 6890N Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (GC/MS) cihazının güvenli ve doğru açılışını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda bulunan Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresinde yapılan niteliksel ve niceliksel analiz işlemi için cihazın açılışını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda Gaz Kromotografisi ve Kütle Spektrometresinin açılışını yapacak görevli çalışanlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

Gaz Kromotografisi Kütle Spektorfotometresi Kapama Talimatı

5-UYGULAMA

- GCMS cihazında kullanılan He taşıyıcı gazının ana vanası açılır ve gerekli 5 bar basınç, regülatörün kelebek vanasından ayarlanır.

- Bilgisayar açılır. Şifre girilir.

- MS detektörünün üst kapağı kaldırılır ve ön tarafta bulunan vent vanasının kapalı olduğundan emin olduktan sonra, açma-kapama düğmesinden cihaz açılır.  MS detektörünün yan tarafı cihaz vakum tutuna kadar (vakum tuttuğunda vakum pompasının sesi azalır) bastırılır. Vakum tuttuktan sonra MS detektörünün üst kapağı takılır.

- Bilgisayardan Start/Programs/MSD Chemstations/Instrument1 tıklanarak software açılır. Software açılırken gaz kromatografi cihazının ön panelindeki ekranda “Loading Chemstation” ibaresi görülür. Böylece GCMS ve PC bağlantısı gerçekleşmiş olur.

- Cihazın kapağını açınız. Bilgisayar ekranına Instrument#1 menüsü gelir ve çalışılan metot parametreleri sisteme otomatik olarak yüklenir.

- Ekrana “Actual temps are different than current setpoints. Download current setpoints to Mass Spec” uyarısı gelir. “No” tıklanarak uyarı ekranı kapatılır.

- Instrument#1 menüsünden View tıklanır daha sonra Tune and Vacuum Control tıklanır.

- Ekrana gelen menüde Vacuum tıklanıp Pump Down tıklanarak seçilir. Eğer tekrardan “Actual temps are different than current setpoints. Download current setpoints to Mass Spec” uyarısı gelirse o zaman sırası ile “Apply” ve “OK” seçilmesi gerekir.

- Ekrana Vacuum Status sayfası gelir. Bu sayfada DP ısıtmasının açık/kapalı olduğu, MS source sıcaklığı gibi bilgiler bulunur. Foreline basıncı 300 mTorr’un altına düştüğünde pressure OK ibaresi görülür, bu sistemin vakum tuttuğunu gösterir.

Vakum ve sıcaklıklar gerekli değerlere ulaştığında bilgi sayfası otomatik olarak kaybolur.

- Pump Down tamamlandığında ekrana, MS transfer line sıcaklığını ve fırın sıcaklığını açma uyarısı gelir. İşlemler yapıldıktan sonra OK tıklanır.

- Ekrana; çalışmaya başlamadan önce, MS’in dengeye gelmesi için 2 saat beklenilmesi gerektiği uyarısı gelir. OK tıklanarak sayfadan çıkılır.

- MS sıcaklıklarının bulunduğu sayfadan OK tıklanarak çıkılır. 2 saat beklenir.

- 2 saat bekleme süresinin ardından View ve Instrument Control tıklanarak ana menüye geçilir. Tune alınarak parametreler kontrol edilir, cihazla çalışmaya başlanır.

- Tune menüsü tıklanıp “air and water check” işlemi yapılır.

- GCMS cihazı ölçüm için hazır haldedir.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.