1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’ndaki Agilent Technologies 6890N Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi cihazının güvenli ve doğru kapatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda bulunan Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresinde yapılan niteliksel ve niceliksel analiz işlemi için cihazın kapanışını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Çevre Mühendisliği Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda Gaz Kromatografisi ve Kütle Spektrometresinin kapanışını yapacak görevli çalışanlar sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi Açılış Talimatı

5-UYGULAMA

- Instrument#1 Menüsünden View ve Tune and Vacuum Control seçilir.

- Instrument#1 Diagnostic-ATUNE.U menüsünden Vacuum/Vent seçilir.

- Ekrana: MS transfer hattı ısıtmasının kapatılması (Aux temp.) ve GCfırın sıcaklığının ortam sıcaklığına set edilmesi ikazı gelir.

- GC ön panelindeki oven tuşu tıklanarak sıcaklık ortam sıcaklığına ayarlanır ve enter’ a basılır.

- GC ön panelindeki Aux ve off, front inlet ve off tuşlarına basılarak interface ve inlet sıcaklıkları kapatılır.

- İşlemler tamamlandıktan sonra OK’a tıklanır.

- Ekrana Vent sayfası gelir. Bu sayfada vent işleminin yaklaşık olarak ne kadar süreceği, MS sıcaklığı, basınç gibi bilgiler bulunur.

- Vent işleminin bittiği ve MS detektörünün kapatılabileceği ikazı otomatik olarak ekrana gelir.

- MS ve GC açma kapama düğmelerinden kapatılır.

- Gelen küçük pencerede OK tıklanır.

- Instrument#1 menüsünün alt kısmında vent işleminin başarıyla tamamlandığı ibaresi görülür. (Vent successful)

- MSD Chemstation ve bilgisayar kapatılır. Taşıyıcı gaz (He) regülatör ve ana vanasından kapatılır. Cihaz kapama işlemi bitmiştir.

- Eğer cihaz uzun süreli kapalı kalacaksa; MS detektörünün kapağı açılır, ön tarafta bulunan vent vanası saat yönünün tersine çevrilerek içeride bulunan vakum düşürülür. Vent vanası ve MS detektörünün kapağı yeniden kapatılır.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.