1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki ICP-OES cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki ICP-OES cihazı ile enstrümantal analiz işlemini kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarındaki ICP-OES cihazı ile analiz yapan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- Davlumbaz açılır.

- Cihazın ve auto-samplerın tüm elektrik ve su bağlantıları (temizleme suyu ve atık su bidonu) kontrol edilir. Temizleme suyu hacimce % 3 nitrik asit çözeltisi olarak hazırlanır.

- Argon ve azot tüpleri tüpün kendi vanası kullanılarak açılır. (Basınç ayarlama vanasını çevirmeyin!!!!)

- Kompresör on/of düğmesine basılarak açılır.

- Soğutucu on/of düğmesine basılarak açılır.

- ICP OES cihazı sağ yan tarafındaki on/of düğmesine basılarak açılır.

- Auto-sampler’ın sol alt tarafında buluna peristaltik pompa açılır.

- Cihaza gelen numune hortumlarının geçtiği, cihazın sol alt tarafındaki, peristaltik pompa kilitlenir. Barometreden tüpün içindeki basıncı, soldakinden ise cihaza bağlı olan hortumdaki basıncı göstermektedir

- Numuneler ve gerekli ise kalibrasyon çözeltileri auto-sampler’a yerleştirilir.

- Bilgisayar açılır.

- Bilgisayar ekranındaki Masa üstünde Winlap-32 ve Win-lap32-off dosyaları var. Bunlardan Win-lap-32 olanı açılır.

- Cihaz sırasıyla Spektrometreyi, Plazmayı ve Auto-samplerı kontrol ederek yan taraflarını yeşille işaretler.

- Bu adımdan sonra file tool’una gelip New sekmesini seçerek Metot belirlenir.

- Numunelerin ve standart çözeltilerin konumları yazılır.

- Plazma on/off tıklanarak plazma yakılır.

- Kalibrasyon ve Analize örnek sırasıyla tıklanarak analize başlanır.

- Analiz bitince önce plazma on/off tıklanarak plazma kapatılır.

- Kanalların temizlenmesi için pompa on/off tıklanarak kanallardan 5 dk saf su geçirilir

19. Klavyede F11’e basılarak auto-samplerin enjektörü kaldırılır 2 dk bu konumda bekletilerek kanalların kuruması sağlanır

20. Pomp on /off tıklanarak pompa kapatılır.

21. File/Exit tıklanarak programdan çıkılır.

22. Bilgisayar kapatılır.

23. ICP OES cihazı yan tarafındaki on/off düğmesinden kapatılır.

24. Numuneler auto-sampler’dan alınır.

25. Autosampler’ın ve cihazın peristaltik pompaları açık konuma getirilir.

- Soğutucu on/of düğmesine basılarak açılır.

27. Kompresör on/of düğmesine basılarak açılır.

- Argon ve azot tüpleri tüpün kendi vanası kullanılarak kapatılır. (Basınç ayarlama vanasını çevirmeyin!!!!)

- Cihazın ve auto-samplerın tüm elektrik ve su bağlantıları (temizleme suyu ve atık su bidonu) kontrol edilir. Atık bidonu dolmuş ise boşaltılır.

30. Davlumbaz kapatılır.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.