|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **UVP HL-2000 HYBRILINKER HİBRİDİZASYON FIRINI KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0298 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| **Hibritleyicinin kullanımı**  Kontrol panelindeki “power” düğmesini “ON” konumuna getiriniz |

|  |
| --- |
| Çalışmak istediğiniz sıcaklığı “temperature control” bölümündeki yukarı ve aşağı ok tuşları ile giriniz. İstediğiniz sıcaklık ekranda görüldüğünde bekleyiniz. Ekran, bu sıcaklıkta birkaç saniye durduktan sonra gerçek iç sıcaklığını göstermeye başlayacaktır |

|  |
| --- |
| Dönüş hızını ayarlamak için “motor control” bölümündeki “ON” tuşuna basınız ve döner düğmeyi çalışacağınız rpm’ e getiriniz (döner düğme üzerinde rpm’i belirtecek rakamlar olmadığından, minimum 10, maksimum 18 rpm arasında 6 parça ile gösterilen aralıklara göre seçiminizi yapınız). Dönüş istemediğiniz durumlarda “motor control” bölümünü “OFF” konumunda tutunuz. Cihazı “POWER” düğmesini “OFF” konumuna getirerek kapatınız |

|  |
| --- |
| **UV çapraz bağlayıcının kullanımı**  Kontrol panelindeki “power” düğmesini “ON” konumuna getiriniz. Ekranda son girilen değerler görülecektir |

|  |
| --- |
| Örneğinizi çekmecenin iç kısmına yerleştiriniz. “ENERGY” tuşuna basarak istediğiniz enerji miktarını nümerik tuşlarla giriniz (fabrika çıkışı 120.000 mikrojoules/cm2 olarak ayarlanmıştır ve ekranda 1200 olarak görülür). “ENTER” tuşu ile onaylayınız |

|  |
| --- |
| “TIME” tuşu ile UV uygulayacağınız süreyi nümerik tuşlarla giriniz ve “ENTER” tuşu ile onaylayınız. Başlatmak için “START” tuşuna basınız |

|  |
| --- |
| Süre sonunda 5 “bip” sesi duyulur ve UV otomatik olarak kendini kapatır. Cihazı “OFF” tuşu ile kapatınız |