Cihazın fişini takılır.

On/off düğmesiyle cihaz açılır

Cihazın USB kablosu bilgisayara takılır. Image Lab 4.0.1 programı açılır.

“Start Page” ekranı otomatik olarak açılır

Seçilen protokol işlemi tamamlandığında ekrana resmi oluşturulan görüntü gelir. Bu membran resmi için resim düzen ve boyut ayarlamaları yapılır. Kaydedilir. Membran cihazdan çıkarılır. Program kapatılır. Cihaz on/off düğmesiyle kapatılır.

Cihazın kapağı açılarak jel veya membran yerleştirilir. Sol taraftaki işlem listesinin altında “Position Gel” sekmesine basılarak görüntü alınmadan önce membranın nasıl yerleştirildiği kontrol edilir. Bu sekmenin altında yer alan “Run Protocol” a basılır.

Filtre konumu cihazın üst tarafındaki filtre kolu çevrilerek deneyler için uygun olan filtre seçilir.

“New” sekmesi seçildiğinde açılan “Protocol Setup” ekranında sol tarafta görüntü elde etme, analiz ve rapor oluşturma işlem seçenekleri, sağ tarafta ise soldan seçilen işlemin ilgili düzenlemelerininyer aldığı ekranlar ortaya çıkar. Uygun parametreler seçilir.