Cihazın arkasındaki çubuğu kaldırarak cihazı aç.

Bilgisayarı aç ve Dektak 32 programına çift tıkla.

“Switch to sample positioning window” simgesine tıkla.

“Cihaz tablasını öne çeken simge”ye tıkla ve numuneyi merkeze gelecek şekilde yerleştir.

“Cihaz tablasını ilk konumuna götüren simge”ye tıkla ve “tower down to null position” simgesine tıkla iğneyi numunenin üzerine indir.

“Window” tıkla ve gerekli analiz değerlerini “Window“ da gir.

“Run automation program”a tıkla ve taramayı başlat.

Tarama bittikten sonra “Cihaz tablasını öne çeken simge”ye tıkla ve numuneyi merkezden al.

Dektak 32 programını kapat, Bilgisayarı kapat. Tezgahın üstünü kontrol et.

Cihazın arkasındaki çubuğu indir ve cihazı kapat.