|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **VİLBER LOURMAT INFINITY-3026 WL/26M GÖRÜNTÜLEME CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0297 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Bilgisayar açıldıktan sonra karanlık haznenin sağ tarafındaki sütunda alt kısımda bulunan “main switch” ve “camera” düğmelerine basınız. 10-15 saniye bekledikten sonra masa üstündeki INFINITY simgesine tıklayarak programı çalıştırınız. Bilgisayar ve cihazla birlikte yazıcıyı da açınız |

|  |
| --- |
| Görüntüsü alınmak istenen jeli, karanlık haznenin kapağını açarak hareketli iç tabla üzerine yerleştiriniz |

|  |
| --- |
| Kapağı kapattıktan sonra ilgili düğmeye basarakk beyaz ışığı açınız. Ekranda sol taraftaki sütunda yapılabilecek işler için kısa yollar bulunmaktadır. Burada “live preview” butonuna tıklandığında jelin beyaz ışık altındaki görüntüsü belirmektedir. Bu aşama, jelin görüntü ekranında ortalanması için yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Gerektiği taktirde karanlık haznenin kapağını açarak jeli düzeltiniz |

|  |
| --- |
| Jel uygun konuma getirildikten sonra beyaz ışığı kapatarak, UV lambasının düğmesine basınız. Hemen ardından ekranda “Exposure time” butonuna tıklayınız. Böylece ekranda jelin UV altındaki görüntüsü belirmektedir |

|  |
| --- |
| Görüntünün büyüklüğünü, parlaklığını ve netliğini kamera üzerindeki vidalar yardımıyla ayarlayınız. Görüntü istenilen netliğe ulaştığında “Freze” sekmesine tıklayarak görüntüyü dondurunuz. Elde edilen görüntüyü isteğe bağlı olarak yazdırınız veya kaydederek dijital ortamda saklayınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde görüntüleme programını, cihazı ve yazıcıyı kapatınız. Ardından jeli cihazdan alarak, tablayı distile su ve kağıt havlu yardımıyla temizleyiniz |