Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.

İstenen basınca ulaşınca regülatör vanasını kapatınız ve pompadaki adaptörü sökünüz.

Nakliye hortumunu regülatöre bağlayın. Hortumun ucuna Helyum pompasına uygun adaptörü “He in” girişine **hafifçe** bağlayın.

Regülatörün basıncını **1-2 Kgf/cm^2G**’ye ayarlayıp **30 saniye** akışı sağlayınız. Bu süreç, pompa içerinie yabancı gazların girmesini engellemek içindir.

Artık pompaya giren adaptörü iyice sıkın.

Regülatör basıncını **20 Kgf/cm^2G** değerine getirin ve pompa üzerindeki basınç göstergesi **16.5 Kgf/cm^2G** değerine gelene kadar yüklemeye devam edin.

Sıvı Helyum tüpüne uygun regülatörü takınız (en az **25 Kgf/cm^2G**’lik)